DC直流电压和电流标准源SN 8310

SN8310是一个标准的直流电压和电流源。它提供，电压：100 nV - 110 V；电流：1 nA - 110 mA；精度好于0,002% (20 ppm)。

利用RS232C和IEEE488数字接口可实现遥控编程。SN8310可容易地集成在一个机架测试系统里，也允许使用在台架测试系统里。

- 高精度：0.002%, 6 digits

- 可通过RS232和IEEE488编程

- 可追踪国际度量衡标准

- 主电源供电和NiCd电池充电电池供电

功能

应用.........................................

极高的精确度、稳定性和宽的量程使得SN8310能从事宽广的各种应用。

这些能被分组为3个类型：

- 直流电压和电流标准源：用于校准或测试伏特计或安培计（台式或面板装配设备），可到5 digits位数 with 2000, 20 000, or 200 000 counts计数;也能进行电子系统的测试，如：圆规，放大器，变换器，振荡器和其它的部件，无论线性与否。

- 传感器的模拟：如μV, mV or mA源，校准控制器、发射机、记录仪和其它的应用于过程控制的仪器。

- 超稳定的、可编程的、高精度的供电电源。

| 输出 | 量程 | 范围 | 分辨率 | Accuracy (1)精度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 90 days天 | 1 year年 |
| DC 直流电压 | 100 V 10 V 1 V 100 mV | - 5 to + 110 V - 1.10 to + 11.00 V - 0.11 to + 1.10 V - 11.00 to + 110 mV | 100 μV 10 μV 1 μV 100 nV | 0.002% + 2 0.002% + 2 0.0025% + 4 0.0035% + 20 | 0.004% + 3 0.004% + 3 0.005% + 6 0.007% + 20 |
| DC 直流电流 | 100 mA 10 mA 1 mA | - 11.00 to + 110 mA - 1.10 to + 11.00 mA - 0.11 to + 1.10 mA | 100 nA 10 nA 1 nA | 0.008% + 4 0.008% + 4 0.008% + 4 | 0.001% + 8 0.001% + 8 0.001% + 8 |

(1) ±(% of setting + counts) at 23 ±1°C

| 量程 | 正极输出符合性 | 负极输出符合性 | 输出阻抗 | Stability (1)稳定性 24h DC-0.1 Hz | 噪声0.1-10 Hz | 噪声10Hz-10kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 V 10 V 1 V 100 mV | (2) 110 mA 110 mA | - 11 mA - 11 mA - 11 mA | < 0.5 mΩ < 0.5 mΩ < 0.5 mΩ 99 Ω | 0.0001% + 1 0.0001% + 1 0.0001% + 2 0.0001% + 5 | 50 μV 5 μV 5 μV 500 nV | 600 μV 60 μV 60 μV 10 μV |
| 100 mA 10 mA 1 mA | (2) (3) 110 V (3) 110 V (3) | - 5 V - 10 V - 10 V | > 10 MΩ > 10 MΩ > 10 MΩ | 0.0003% + 3 0.0003% + 3 0.0003% + 3 | 500 nA 50 nA 5 nA | 5 μA 500 nA 100 nA |

1) ±(% of setting + counts) at 23 ±1°C。

(2)仪器的功率被限值到大约1.4W。

(3)最大值输出电压能被限值到25V。

温度系数< 10%精度的/°C.

热机时间：30秒可获得输出在最终值的0.002%以内，5分钟可获得输出在最终值的0.0002%以内。

线性< 量程的0.0003%。

超程 < 5%

响应时间< 3秒可达到指定的精度以内+1秒当改变量程或转化极性时。

特殊功能

- 仪器能存储200个校准值在存储器里，可以回放它们。

  - 或者通过键盘

  - 或者通过数字接口

  - 或以自动顺序在每个值之间用一个程序控制时间间隔。

- 它能产生可编程的值增加，因此它阶梯（用手或自动地）通过一个特别的量程，从一个指定的点开始。

- 数字通信。

  - - standard RS 232C

  - - IEEE 488.

仪器被设计为容易使用：会话式，明亮的文字与数字液晶显示器。

使用者能够产生一个值，或者

  - - 通过使用SN8310键盘直接进入。

  - - 通过数字接口。

  - - 每一个数字的渐增或渐减的显示以阶梯形式，从先前的值开始（相当于一个指轮开关）

- 在前面板接线端的输出被复制在后面板上，这个使得它能被使用在机架装配的应用方面。

预设量程跨过零，极性的改变是也能被提供的。

通用规格说明

显示.........................................

背光LCD显示器（高度11.5 mm）可达到7 digits + units测量显示。6 digit分辨率 (1 100 000 counts).

温度运行范围.........................................

0 to 45°C.

共模电压.........................................

250V最大值，在地和输出接线端之间。

电源.........................................

- Mains 115 to 230 V ± 10%; 50 to 400 Hz

- 总输电线115 to 230 V ± 10%; 50 to 400 Hz

- NiCd可再充电电池和充电器（可选）

供应在一个台式类型的盒子里，带可选的机架装配套件一起。

尺寸：225 x 88 x 310 mm.

重量：2 - 3 kg，根据选件情况。

可追溯

每个SN8310根据法国标准NFX07-011指导方针进行测试，仪器和追溯（通过AOIP度量衡学部门）到法国COFRAC校准系列（电学-磁学）。一个AOIP校准和测试报告与COFRAC校准证书的复印件一起交付。

这些证书是公认的由下列签字的欧洲委派单位。

BMWA - Austria

BKO-OBE - Belgium

CAI - Czek Republic

DANAK - Denmark

DKD - Germany

NAB - Ireland

SIT - Italy

RVA - The Netherlands

NA - Norway

IPQ - Portugal

ENAC - Spain

SWEDAC - Sweden

SAS - Switzerland

UKAS - United Kingdom

NIST - USA

NATA - Australia

MRA - South Africa

IANZ - New Zealand.

订购指导

Calibrator with AC power supply                     SN 8310-3 校准器带AC电源

Calibrator with AC power supply + NiCd battery pack    SN 8310-4 校准器带AC电源+NiCd电池包

附件.........................................

Carrying case                                     AN 6901 运输箱

Panel mounting kit                                 AN 5883 面板装配套件

Accessories for rack mounting                        AN 5884 用于上架装配的附件

RS 232C connector cable (9 pin male-25 pin female)      AN 5874 连接器电缆

RS 232C connector cable (9 pin male-9 pin male)        AN 5875 连接器电缆

RS 232C connector cable (9 pin male-25 pin male)       AN 5876 连接器电缆

IEEE 488 connector cable                           AN 5836 连接器电缆

User PC Software                                 LC 104 使用软件