High precision thermometer高精度温度计PHP 601

主要应用包括：

- 使用RTD和/或热电偶进行温度测量

- 在两个通道上绝对的或微分的测量

- 微分温度分析

- 检验炉子或浴室的温度稳定性

- 监视（警报）和温度记录。

- 分辨率：0.001°C

- 精度：0.005°C

- 独立的

- RTD和热电偶

- 双输入

- RS232或IEEE488接口

功能

PHP601是一个高精度、双输入温度计，适合于使用RTD（例如：Pt100）和热电偶。PHP601有能力存储传感器特征和系数，使用型号SHP101扫描仪可以扫描直到12个传感器。

它的主要应用包括温度传感器校准。通过使用我们的CAL'EXPERT软件以驱动PHP601温度计、扫描仪和一个热设备，如：温度浴室，或烤炉，能执行一个完整的校准程序，为单独的传感器产生报告和印刷证书。

Resistance measurement (1)阻抗测量 ...........................................................

|  |  | Accuracy (2)精度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| All ranges所有量程 | Stability稳定性 24 hours小时 | 90 days天 | 1 year年 |
| 25 to 3 200 W | 0.0005%Cal | 0.0015% + 0.0005% | 0.0030% + 0.0005% |

（1）4线配置，所有电流。对于3线配置，增加1mW.

（2）精度的表达以± (% reading + % range) at 23°C ± 1°C.。

DC voltage measurement直流电压测量 ...........................................................

|  |  |  |  | Accuracy (1)精度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Range量程 | Measurement range测量量程 | Resolution分辨率 | Stability稳定性 24 hours小时 | 90 days天 | 1 year年 |
| 100 mV | - 50 to + 117.5 mV | 0.2 μV | 0.001% + 0.4 μV | 0.004% + 0.6 μV | 0.008% + 0.8 μV |

（1）精度表达以± (% reading + nV) at 23°C ± 1°C.

温度系数≤10% 的精度/°C在90天之上。

温度测量...........................................................

直接读数：mV or °C, °F or K.

- 对于所有类型的传感器可以从1到4个校准点加入。

- 数字滤波器。

- 程序的连接或使用RS232（标准）或使用IEEE488（可选）。

- SHP101扫描仪的直接控制

- 连同日期一起存储可达5000个测量。

- 测量由内部或外部事件的触发。

- 2个警报输出继电器。

RTD测量...........................................................

所有类型传感器的测量被描述如下：

- Standardized sensors according to IEC Publication 751/1995,

a = 3851, Pt 100, 200, 500 and 1000.

JISC 1604/1989, a = 3912, JPt 100.

EIT 90, a = 3926, Pt 100.

DIN 43760, a = 618, Ni 100.

MIL-T 24388C, a = 672, Ni 120.

MINCO 16/9, a = 427, Cu 10.

- Callendar and Van Dusen方程式的定义由系数（Ro, A, B, C）或由4个耦合点（阻抗/温度）

- EIT 90方程式的定义由R在0.01°C和偏移函数系数或由阻抗值在固定点。

- 多项式的方程式定义每个点（25个点最大值）。

对于传感器不遵守国际温度衡量标准（ITS90）修正偏移ITS 90-IPTS 68, 1993被应用。

选择6个测量电流(0.125 直到 4 mA)，3个电流波形（直流，脉冲和交流）与I/V2函数一起定义自加热测量。

3或4线配置。

| Standard sensors标准传感器 | Measurement range测量量程 | Range量程 | Resolution分辨率 | Stability稳定性 24 hours小时 | Accuracy精度 90days (1)天 | Accuracy精度 1year (1)年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt 100 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 45°C - 210 to + 365°C - 210 to + 1 100°C | 100 Ω 200 Ω 400 Ω | 0.001°C 0.002°C 0.005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.002% + 0.005°C 0.002% + 0.006°C 0.002% + 0.010°C | 0.004% + 0.009°C 0.004% + 0.010°C 0.004% + 0.015°C |
| JPt 100 W at 0°C a = 3916 | - 200 to + 44°C - 200 to + 358°C - 200 to + 510°C | 100 Ω 200 Ω 400 Ω | 0.001°C 0.002°C 0.005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.002% + 0.005°C 0.002% + 0.006°C 0.002% + 0.010°C | 0.004% + 0.009°C 0.004% + 0.010°C 0.004% + 0.015°C |
| Pt 100 W at 0°C a = 3926 | - 210 to + 45°C - 210 to + 365°C - 210 to + 1 100°C | 100 Ω 200 Ω 400 Ω | 0.001°C 0.002°C 0.005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.002% + 0.005°C 0.002% + 0.006°C 0.002% + 0.010°C | 0.004% + 0.009°C 0.004% + 0.010°C 0.004% + 0.015°C |
| Pt 200 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 45°C - 210 to + 365°C - 210 to + 1 100°C | 200 Ω 400 Ω 800 Ω | 0.001°C 0.002°C 0.005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.002% + 0.005°C 0.002% + 0.006°C 0.002% + 0.010°C | 0.004% + 0.009°C 0.004% + 0.010°C 0.004% + 0.015°C |
| Pt 500 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 233°C - 210 to + 800°C - 210 to + 1 200°C | 800 Ω 1 600 Ω 3 200 Ω | 0.001°C 0.002°C 0.005°C | 0.002°C 0.004°C 0.010°C | 0.002% + 0.005°C 0.002% + 0.006°C 0.002% + 0.010°C | 0.004% + 0.008°C 0.004% + 0.010°C 0.004% + 0.015°C |
| Pt 1000 W at 0°C a = 3851 | - 210 to + 230°C - 210 to + 800°C | 1 600 Ω 3 200 Ω | 0.001°C 0.002°C | 0.002°C 0.004°C | 0.002% + 0.005°C 0.002% + 0.006°C | 0.004% + 0.008°C 0.004% + 0.010°C |
| Ni 100 W at 0°C a = 618 | - 60 to + 30°C - 60 to + 180°C | 100 Ω 200 Ω | 0.001°C 0.001°C | 0.002°C 0.002°C | 0.004°C 0.005°C | 0.007°C 0.009°C |
| Ni 120 W at 0°C a = 672 | - 40 to + 136°C - 40 to + 205°C | 200 Ω 400 Ω | 0.001°C 0.002°C | 0.002°C 0.004°C | 0.005°C 0.006°C | 0.008°C 0.010°C |
| Cu 10 W at 25°C a = 427 | - 200 to + 260°C | 25 Ω | 0.002°C | 0.004°C | 0.002% + 0.007°C | 0.004% + 0.010°C |

（1）精度的给出以± (% reading + n°C) or ± (n°C) at 23°C ± 1°C.。

用热电偶进行温度测量...........................................................

传感器类型：

- 标准依据IEC发布的580-1/1995 (热电偶 K, T, J, E, R, S, B 和 N).

热电偶U和L依据DIN 43710。

热电偶C依据Hosking曲线。

热电偶Platinel (Pl)普拉提奈尔热电偶用铂合金依据Engelhard曲线.

- 特殊的热电偶钼/镍钼。

- 多项式的方程式定义每个点（25个点最大）

真正的微分测量。

可编程内在的或外部的参考连接补偿。

对于传感器不遵守国际温度衡量标准（ITS90）修正偏移ITS 90-IPTS 68, 1993被应用。

|  |  |  |  | Accuracy (1)精度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermocouple热电偶 | Measurement range测量量程 | Resolution分辨率 | Stability稳定性 24 hours小时 | 90 days天 | 1 year年 |
| K | - 250 to - 220°C - 220 to - 100°C - 100 to + 1 350°C | - 250 to - 220°C - 220 to - 100°C - 100 to + 1 350°C | 0,2°C 0,03°C 0,0015 % + 0,01°C | 0,25°C 0,06°C 0,005 % + 0,015°C | 0,5°C 0,1°C 0,01 % + 0,02°C |
| T | - 250 to - 220°C - 220 to - 90°C - 90 to + 400°C | 0,05°C 0,02°C 0,01°C | 0,1°C 0,03°C 0,015°C | 0,15°C 0,06°C 0,025°C | 0,3°C 0,1°C 0,04°C |
| J | - 210 to - 100°C - 100 to + 1 200°C | 0,02°C 0,01°C | 0,03°C 0,001 %+ 0,01°C | 0,05°C 0,004 % + 0,015°C | 0,1°C 0,04°C |
| E | - 250 to - 180°C - 180 to - 100°C - 100 to + 980°C | 0,05°C 0,02°C 0,01°C | 0,1°C 0,02°C 0,001 %+ 0,01°C | 0,15°C 0,04°C 0,004 % + 0,01°C | 0,3°C 0,06°C 0,008 % + 0,02°C |
| N | - 250 to - 175°C - 175 to - 100°C - 100 to + 1 300°C | 0,05°C 0,02°C 0,01°C | 0,2°C 0,04°C 0,02°C | 0,25°C 0,06°C 0,004 % + 0,025°C | 0,5°C 0,1°C 0,008 % + 0,03°C |
| S | - 50 to + 400°C + 400 to + 1 768°C | 0,05°C 0,02°C | 0,1°C 0,05°C | 0,15°C 0,004 % + 0,06°C | 0,2°C 0,01 % + 0,1°C |
| R | - 50 to + 400°C + 400 to + 1 768°C | 0,05°C 0,02°C | 0,1°C 0,05°C | 0,15°C 0,004 % + 0,06°C | 0,2°C 0,008 % + 0,08°C |
| B | + 100 to + 400°C + 400 to + 1 820°C | 0,2°C 0,05°C | 0,4°C 0,1°C | 0,4°C 0,1°C | 1,0°C 0,2°C |
| U | - 200 to - 70°C - 70 to + 600°C | 0,02°C 0,01°C | 0,03°C 0,01°C | 0,05°C 0,004 % + 0,015°C | 0,08°C 0,008 % + 0,02°C |
| L | - 200 to - 70°C - 70 to + 900°C | 0,02°C 0,01°C | 0,02°C 0,01°C | 0,04°C 0,004 % + 0,015°C | 0,08°C 0,008 % + 0,02°C |
| C | - 20 to + 2 310°C | 0,02°C | 0,02 % + 0,03°C | 0,008 % + 0,05°C | 0,015 % + 0,07°C |
| Pl | - 100 to + 1 400°C | 0,02°C | 0,0015 % + 0,01°C | 0,005 % + 0,02°C | 0,01 % + 0,03°C |
| Mo | 0 to + 1 375°C | 0,05°C | 0,05°C | 0,05°C | 0,10°C |

（1）精度的给出对一个参考连接点在0°C in ± (% reading + number of units) or in ± (number of units) at 23°C ± 1°C.

不确定性由于内部的参考连接点是± 0.15°C.

内部参考连接点的温度系数：± 0.015°C/°C.

一般性规格说明

三种语言课使用于菜单和在线帮助（英语，法语，德语）

带背光的LCD图形显示器。

连接使用4-mm插头和LEMO插座。

市电电源和可选的电池包。

介绍 ...........................................................

ABS台式类型仪器，带倾斜保证和手柄。

尺寸: 225 x 88 x 310 mm.

重量: 2 to 3 kg，依据选件.

Scanner SHP 101扫描仪

（看单独的介绍）

这是一个台式类型的扫描仪，专注于低平信号，用于开关12个（2线）输入（热电偶）或6个（4线）输入（RTDs），及可能是混合两种类型的输入。

转换通道的执行或者自动由PHP，或者手动通过在前面板的键盘。

在通道之间突出的可重复性：t  0.02°C.

容易传感器连接，通过使用螺孔接线端块。

校准软件LCL30

（看单独的菜单介绍）

这个软件能够使用户定义自动的校准程序。

它提供发生的控制或模拟温度和将测量在标准温度计和正被校准的传感器之间的差异。

这个软件允许：

- 编制校准程序。

- 选择一个标准传感器，从被用来作为参考的清单里；这个清单由用户进行更新。

- 控制热参考源。

- 收集测量。

- 为所有的传感器打印和保存校准报告。

它也能使用户去证明和回放被校准传感器的历史。

Accessories附件

- Standard sensor AN 5847 and "working" standard sensor AN 5848 are offered with various connections: plug, DIN socket or LEMO socket.

- LEMO-DIN adapter for connection to the probe equipped with DIN socket (PEM 40316).

- T 1200 sensor, standard thermocouple connectable by using plugs.

- Cable, 2-meter length (ACL 4603) with LEMO socket at one end and RTD free sensor connection at the other end.

Ordering instructions订购说明

High accuracy thermometer                                          PHP 601-1 高精度温度计

High accuracy thermometer with battery pack and charger                  PHP 601-2高精度温度计带电池

High accuracy thermometer with IEEE 488.2 interface                     PHP 601-3高精度温度计带接口

High accuracy thermometer with battery pack, charger and IEEE 488.2 interface   PHP 601-4高精度温度计带电池和接口

Accessories附件...........................................................

Carrying case                        AN 6901 运输箱

Right-angle brackets for panel mounting   AN 5883 直角支架用于面板装配

Rack mounting kit                    AN 5884 上架套件

RS 232 cable, 9-pin male/9-pin female    AN 5875 电缆

IEEE 488 cable, 2-meter               AN 5836 电缆

LEMO socket to be wired              ER 48379 接有电线的插座

Cable, 2-meter, LEMO/free            ACL 4603 电缆2米长

Pt 100 standard sensor with plugs       AN 5847B 标准传感器带插头

LEMO Pt 100 standard sensor          AN 5847C 标准传感器

Pt 100 reference sensor with plugs       AN 5848-20000A 参考传感器带插头

LEMO Pt 100 reference sensor          AN 5848-30000A 参考传感器

LEMO Pt 100 reference sensor          AN 5848-30001A 参考传感器

Standard thermocouple                T 1200 标准热电偶

LEMO-DIN adapter                  PEM 40316 适配器

Automatic calibration software          LCL 30 自动校准软件