校准器CALYS 50

现场多功能校准器

同时测量和发生

用于现场使用的保护

容易连接系统

用一个贴近工业的协作设计，对于调试和维护的工作Calys 50集成了所有必需的功能。

它的基于人体工程学的设计和它的植入软件使得Calys 50成为一个高性能的校准器及非常容易使用。

IP54，通过一个防震外壳提供了完全的保护，集成了容易连接的接线端子，一个对比度非常好的背光显示器，使得它舒适地使用在所有的环境条件。

它的人造橡胶键盘保护它不受来自肮脏的和油污的侵蚀，它的键盘允许用手套去使用。它有10个工作配置记录用户或用户组，始终能找到好的配置用于设计和重复的工作。

Calys 50:介绍

Calys 50是一个便携的校准器，能够在2个隔离的通道上同时进行测量和发生工作。

它有一个宽的高对比的背光显示器，以使得它能在黑暗的房间里应用。

通过外壳提供完全的保护，一个键区用莱克桑保护它免受来自肮脏的污染，数字键盘可用于戴防护手套按键使用。

它能够测量和产生电压、电流、频率、阻抗信号以及阻抗探头和热电偶。

Calys 50交付的标准配置：1个带子和一个架子用于桌面使用，一个快速电池充电器，一套带鳄鱼夹的6个测量电缆。

“容易连接”系统

这个独特的系统的使用通过推动接线端顶部，通过插入：

- 导线：直径可达3mm。

- 补偿热电偶连接器

- 在前面板上的钉接线端子，紧邻的通过释放。

电线在两个黄铜板之间被拉紧，提供一个主要的热梯度，因此对热电偶允许一个非常好的冷连接点补偿。

Calys 50允许4mm连接器和同样安全连接器连接到前面板上。

显示分辨率

Calys 50允许对在圆点之后的数字位数进行选择：这个功能被证明是需要的，由用户要求想或不想为校准显示最好的分辨率，或相反为简单的证明限制它。

Functions: 功能

Calys 50允许下列物理值被测量和模拟：

- 电压

- 电流

- 阻抗

- 来自阻抗探头和热电偶的温度

- 用于频率信号和用于干式接点的频率

它能执行过程信号的缩放，因此去修正温度探头。

它是与HART发射机兼容的，通过插入一个250ohms电阻以不扰乱数字数据传递。

显示器

Calys50双显示器显示不变地测量值，以及发射值，尺度和使用的函数。

在顶部，日期、时间和外部温度也被显示。

在测试期间，平均值、最小值、最大值和测量的数量被显示在左边。当用于发射时，这个部分的屏幕显示所有详细资料：斜率、梯度、常量值发射函数。

下拉菜单被用于导航仪，一个在线帮助可利用以使更容易连接探头和电线。

功能和性能：@23°C ±5°C

精度的给出以读数的% (CALYS 50显示) +固定值

直流电：测量

Calys50能够测量直到50mA，有或没有回路供电电源（24V供电电源）

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy 精度/ 1yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±50mA | 1 μA | 0,018%R + 2 μA | Rin < 25 Ω |

对于发射机输出的测量，特殊的量程给一个双显示器使用mA和满刻度的%。

Calys50也允许线性化下列线性的或二次方的信号。

在电流测量Hart兼容性里能被选择以测量来自Hart协议发射机电流。

直流电流：发射

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1 yr年 |
| --- | --- | --- |
| 24mA | 1μA | 0.018%R+2μA |

发射：有或没有回路供电（24V）

预编程梯级

|  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-20mA linear | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0-20mA quad | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4-20mA linear | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 0-20 mA quad | 0 | 1,25 | 5 | 11,25 | 20 |
| 4-20mA valves | 3,8-4-4,2 |  | 12 |  | 19,20,21 |

直流电压：测量

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1 yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±100mV | 1μV | 0.013%R+3μV | Rin>10MΩ |
| ±1V | 10μV | 0.013%R+20μV | Rin>10MΩ |
| ±10V | 100μV | 0.015%R+200μV | Rin=1MΩ |
| ±50V | 1mV | 0.015%R+2mV | Rin=1MΩ |

Rin: input resistance输入阻抗

直流电压：发射

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1 yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100mV | 1μV | 0.013%R+3μV | Load 1KΩ |
| 2V | 10μV | 0.013%R+30μV | Load 2KΩ |
| 20V | 100μV | 0.015%R+300μV | Load 4KΩ |

频率和计算：测量

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/ 1yr年 |
| --- | --- | --- |
| 20KHz | <0.01Hz | 0.005%R |

触发门限：1V

单位刻度：脉冲/分钟或Hz

在频率信号和在干式接点上测量

测量：用于在限制时间上或在无限制时间上的计算被做。

频率和脉冲：发射

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/ 1yr年 |
| --- | --- | --- |
| 1000Hz | <0.01Hz | 0.005%R |
| 10KHz | 10Hz | 0.005%R |

单位刻度：脉冲/分钟或Hz

脉冲发射

干式接点模拟

最大振幅：20V由用户选择

阻抗：测量

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/ iyr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400Ω | 1mΩ | 0.012%R+10mΩ | Measurement current=0.25mA |
| 4000Ω | 1mΩ | 0.012%R+100mΩ | Measurement current=0.25mA |

2,3或4线阻抗测量：自动进行连接线的数的识别，指示在屏幕上。

阻抗：发射

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/ iyr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 Ω | 10m Ω | 0.014%+30m Ω | Lext from 0.1 to 10mA |
| 4000 Ω | 100m Ω | 0.014%R+300m Ω | Lext from 0.01 to 0.1mA |

阻抗发射：建立时间<1ms，用于灵敏的发射类型的兼容性。

温度

阻抗探头：测量和发射

| 探头类型 | 量程 | 分辨率 测量 | 精度/1年，测量 | 分辨率 发射 | 精度/1年，发射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt50(α=3850) | -2200C+12000C | 0.010C | 0.012%L+0.060C | 0.030C | 0.014%L+0.180C |
| Pt100(α=3850) | -2200C+12000C | 0.010C | 0.012%L+0.050C | 0.020C | 0.014%L+0.120C |
| JPt100(α=3916) | -2000C+5100C | 0.010C | 0.012%L+0.050C | 0.020C | 0.014%L+0.120C |
| Pt100(α=3926) | -2100C+8500C | 0.010C | 0.012%L+0.050C | 0.020C | 0.014%L+0.120C |
| Pt200(α=3851) | -2200C+6000C | 0.010C | 0.012%L+0.120C | 0.010C | 0.014%L+0.330C |
| Pt500(α=3850) | -2200C+12000C | 0.010C | 0.012%L+0.070C | 0.030C | 0.014%L+0.180C |
| Pt1000(α=3851) | -2200C+12000C | 0.010C | 0.012%L+0.050C | 0.020C | 0.014%L+0.060C |
| Ni100(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.012%L+0.030C | 0.010C | 0.014%L+0.080C |
| Ni120(α=672) | -400C+2050C | 0.010C | 0.012%L+0.030C | 0.010C | 0.014%L+0.080C |
| Ni1000(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.012%L+0.030C | 0.010C | 0.014%L+0.080C |
| Cu 10(α=427) | -700C+1500C | 0.10C | 0.012%L+0.180C | 0.010C | 0.014%L+0.100C |
| Cu 50(α=428) | -500C+1500C | 0.010C | 0.012%L+0.060C | 0.030C | 0.014%L+0.150C |

阻抗探头测量以2,3或4线：自动识别连接的电线的数，指示在屏幕上。

- 温度系数：< 10 % 的精度/°C

- 上述表里给出的精度是一个探头用一个4线连接。

- 考虑被使用的温度传感器特有的误差和执行环境条件

- 测量电流：0.01mA 到 1mA。

- 建立时间：<1ms由于模拟（模拟在快速的发射机上）。

热电偶：测量和发射

|  | Measurement测量 |  |  | Emission发射 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type类型 | Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1year年 | OUT range输出量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1 yr年 |
| K | -250 to -2000C -200 to -1200C -120 to -00C +0 to 13720C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.800C 0.250C 0.10C 0.013%R+0.080C | -240 to -500C -50 to -00C +0 to 13720C | 0.20C 0.10C 0.050C | 0.600C 0.100C 0.013%R+0.080C |
| T | -250 to -2000C -200 to -1200C -120 to -500C -50 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.700C 0.250C 0.100C 0.013%R+0.080C | -240 to -1000C -100 to -00C +0 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C | 0.400C 0.100C 0.013%R+0.080C |
| J | -210 to -1200C -120 to -00C +0 to +12000C | 0.050C 0.050C 0.050C | 0.250C 0.090C 0.013%R+0.070C | -210 to -00C +0 to +12000C | 0.050C 0.050C | 0.200C 0.013%R+0.070C |
| E | -250 to -2000C -200 to -1000C -100 to -00C +0 to +10000C | 0.10C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.450C 0.150C 0.070C 0.013%R+0.050C | -240 to -1000C -100 to +400C +40 to +10000C | 0.100C 0.100C 0.050C | 0.250C 0.100C 0.013%R+0.050C |
| R | -50 to +1500C +150 to +5500C +550 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.800C 0.013%R+0.350C 0.013%R+0.20C | -50 to +3500C +350 to +9000C +900 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.50C 0.013%R+0.350C 0.013%R+0.200C |
| S | -50 to +1500C +150 to +5500C +550 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.800C 0.013%R+0.350C 0.013%R+0.250C | -50 to +1200C +120 to +4500C +450 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.80C 0.013%R+0.350C 0.013%R+0.250C |
| B | +400 to +9000C +900 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.013%R+0.40C 0.013%R+0.20C | +400 to +8500C +850 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.013%R+0.40C 0.013%R+0.20C |
| U | -200 to +6600C | 0.050C | 0.150C | -200 to +6000C | 0.050C | 0.150C |
| L | -200 to +9000C | 0.050C | 0.20C | -200 to +9000C | 0.050C | 0.20C |
| C | -20 to +9000C +900 to +23100C | 0.10C 0.10C | 0.250C 0.013%R+0.150C | -20 to +9000C +900 to +23100C | 0.10C 0.10C | 0.250C 0.013%R+0.150C |
| N | -240 to -1900C -190 to -1100C -110 to -00C +0 to +13000C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.50C 0.150C 0.080C 0.013%R+0.060C | -240 to -1900C -190 to -1100C -110 to -00C +0 to +13000C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.30C 0.150C 0.080C 0.013%R+0.060C |
| PR | -100 to +14000C | 0.050C | 0.30C | -100 to +14000C | 0.050C | 0.30C |
| Mo | 0 to +13750C | 0.050C | 0.013%R+0.060C | 0 to +13750C | 0.050C | 0.013%R+0.060C |
| NiMo/NiCo | -50 to +14100C | 0.050C | 0.013%R+0.300C | -50 to +14100C | 0.050C | 0.013%R+0.300C |

精度被保证对于参考连接点（RJ）在0°C。

使用内部的参考连接点RJ（除了连接B）增加一个附加的0.3°C不确定。

CJC局部通过键区程序能被选择，除了连接B：

- 外部在0°C，内部的（仪器的接线端的温度补偿）或通过温度规划

- 温度系数：<精度的10% /°C. 显示单位： °C 和 F。

附件功能

文件菜单：

用户能保持直到10个完整的仪器配置，且随时可以回放他们。在用户运行和使用期间，配置能被保存和回放。配置包括在仪器上所有编制完成的工作，作为量程。

对比度调节：

屏幕的对比度能够随时进行调节以适合测试环境的要求。

屏幕背光：

背光的时间可以编程控制以节省电池消耗。

独立工作：

Calys 50在最差的条件下可以独立使用8个小时。

缩放：

在测量和仿真期间，缩放允许过程信号以FS的%百分比进行显示或以所有的其它单位。

这个功能也允许传感器在校准之后进行修正。

相对测量：

- 编制一个异于任何一个仪器的参考值（NUL功能）

- 通过测量减少常数值或对一个测量值进行编程（TARE功能）

平方根：

在电流测量和模拟里，这个功能允许计算一个来自类型ΔP的发射机的二次方信号。

统计功能：

平均值、最小值、最大值和已做的测量次数始终被显示。

“重新设置Reset”键允许值被更新。

模拟菜单：

模拟值的设置通过在键盘上输入值，或通过数字指针进行改变。

斜坡产生：

简单或循环斜坡的开始、结束和持续时间长短的值能被设置以进行模拟。

对于任何信号，在循环斜坡的情形斜坡数也能被调节。

梯级模拟：

建议2个模式：

- 编程模式：开始值，梯级数和时间长短必须设置。

- 手动模式：用户有大约100个预设值。

在电流模拟里，用户在运行的量程里或依据所选量表的0%,25%,50%,75%和100%将有一些附加的预设值。在量表之间进行选择。

- 0-20mA：线性的或二次方的。

- 4-20mA：线性的或二次方的。

合成器：

With 100 values manually set, Calys 50 allows curve generation to be remade.

100个值手工设置，Calys50允许重做生成曲线。

发射机功能：

CALYS 50能被作为一个发射机使用。

测量输入用缩放复制在输出上。

Calys 50标准的配置提供6个测量导线，一个快速电池充电系统，一个使用手册。

订购说明：

现场校准器CALYS 50.

保护运输箱：ACL6050