THERMYS 150高精度手持式温度计/校准器

同时输入IN和输出OUT

2个测量通道

设计用于现场测量使用

容易连接系统

数据采集

21CFR Part11兼容

THERMYS 150是一款非常高精度的手持式温度计/校准器。容易使用，THERMYS 150集成了所有必需的程序功能，使得它在维护、质量控制和传感器校准等方面是一个完美的设备。

耐用和实用，（保护外壳，容易连接系统，高对比度背光显示器），THERMYS 150能在一个设备里完成几个不同设备的功能。

- 模拟和发射温度

- 测量温度

蓝牙接口和快速访问所有功能及在线帮助连接使得THERMYS 150是一款特别有效和功能强大的现场使用工具。

THERMYS 150：介绍

THERMYS 150是一款手持式校准器，能够同时在2个独立的通道上进行测量和发生。

宽的背光屏幕能适合于任何光线环境。

保护由外壳与由聚碳酸酯键盘一起保护它不受污垢的侵蚀。凸起的键盘使得THERMYS 150在穿戴保护手套操作时容易使用。

能够测量和发生同时进行，及电阻探头。

设备也能驱动干木块和温度浴室用于温度传感器校准比较。

标准的供应包括一个用于桌面使用的带子和支架，一个电池充电器和一套带鳄鱼夹的6根测量导线。

主要特点：

显示器：可以进行对比度调节的背光显示器

USB连接

标称的运行条件：0 到 50°C, 10 到 80% 相对湿度

最大值运行条件：-10 到 55°C. 10 到 80% 相对湿度

防护：IP 54

可再充电NiMH电池

尺寸: 210X110X50 mm (8.3x4.3x2.0 in.)

重量: 200g (7Oz)

容易连接系统

这个独特的系统允许连接

- 电线直径可达3mm或10AWG

- 补偿热电偶连接器

通过简单的推动接线端子顶部和插入连接器和释放。

电线在两个黄铜板之间被拉紧，提供热稳定性，因而对热电偶创造一个非常好的冷连接点补偿。

这个系统允许4mm香蕉插头和同样安全连接器连接到前面板上。

功能：

THERMYS 150可以用下列类型的传感器同时测量和产生温度：

- 热电偶

- 电阻探头：铂，镍和铜

- 电热调节器

THERMYS 150允许缩放程序信号和修正温度探头。

该设备也能存储数据，能转移调用校准系数到一个计算机（通过一个USB连接）用于分析。

校准

- 校准传感器和测量系列（传感器+温度计）

  - 校准系数（修正）在测量期间被计算。THERMYS 150能从一个预先确定的程序发布一个校准报告。

- 测量仪器的温度的校准（指示器，温度计，数据记录器，…）：

  - 通过比较校准（2个探头和温度发生器驱动）或通过使用一个信号发生器。可使用两个方法：手动或自动情形校准设置点都由用户加入。

  - 驱动干燥区域和温度浴室

显示屏幕

THERMYS 150的双显示器连续地显示温度值，发射值，标尺和选择功能。日期，时间和外部温度也能被显示。用户始终可得到测量值的最小值，最大值和平均值。

功能和性能：@23°C ±5°C

不确定是以显示值的%（THERMYS 150的显示器）+一个固定值

RTD：测量和发射

| 探头类型 | 输入量程 | 分辨率测量 | 精度/1年 (测量) | 输出量程 | 分辨率发射 | 精度/1年 (发射) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt50(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Pt100(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Pt100(α=3916) | -2000C+5100C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2000C+5100C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Pt100(α=3926) | -2100C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2100C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Pt200(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Pt500(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Pt1000(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Ni100(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Ni120(α=672) | -400C+2050C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -400C+2050C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Ni1000(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Cu10(α=427) | -500C+1500C | 0.100C | 0.006%R+0.180C | -500C+1500C | 0.100C | 0.006%R+0.10C |
| Cu50(α=428) | -500C+1500C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -500C+1500C | 0.010C | 0.006%R+0.050C |

阻抗探头测量以2,3或4线：自动识别连接的电线的数，显示在屏幕上。

- 给出的精度是用于4线装配的探头。

- RTD模拟精度的给出用于1mA电流(Pt50,100,Ni100, 120, Cu10,50) ou 0,1mA (Pt200, 500, 1000, Ni1000)

- 特别对温度传感器误差和执行的环境条件必须要考虑。

- 可接受的测量电流：0.01mA to 1 mA.

- 建立时间：<1ms 用于模拟（模拟在快速的发射机上）。

- 温度系数：< 10 % of accuracy精度的/°C

- 显示以°C 或 Ohms

热电偶：测量和发射

| 传感器类型 | 输入量程 | 分辨率 | 精度/1年(测量) | 输出量程 | 分辨率 | 精度/1年(发射) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | -250 to -2000C -200 to -1200C -120 to +13720C | 0.20C 0.050C 0.050C | 0.500C 0.150C 0.0050%R+0.080C | -250 to -500C -50 to +1200C +120 to +10200C +1020 to +13700C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.15%R 0.060C 0.005%R+0.050C 0.007%R+0.050C |
| T | -250 to -2000C -200 to -1000C -100 to +800C +80 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.500C 0.05%R+0.060C 0.015%R+0.070C 0.060C | -250 to -1000C -100 to +00C +0 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C | 0.1%R+0.050C 0.02%R+0.060C 0.0550C |
| J | -210 to -1200C -120 to +600C +60 to +12000C | 0.050C 0.050C 0.050C | 0.150C 0.005%R+0.070C 0.0025%R+0.060C | -210 to +00C +0 to +500C +60 to +12000C | 0.050C 0.050C 0.050C | 0.03%R+0.080C 0.05%R+0.070C 0.005%R+0.040C |
| R | -50 to +00C +0 to +1500C +150 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | +0.600C +0.600C +0.30C | -50 to +00C +0 to +3500C +350 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.35%R+0.40C +0.40C +0.250C |
| S | -50 to +1500C +150 to +14500C +1450 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.800C 0.300C 0.350C | -50 to +00C +0 to +3500C +350 to +17680C | 0.500C 0.20C 0.10C | 0.25%R+0.40C 0.300C 0.250C |
| B | +400 to +9000C +900 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.005%R+0.40C 0.005%R+0.20C | +400 to +9000C +900 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.005%R+0.40C 0.005%R+0.20C |
| U | -200 to -1000C -100 to +6600C | 0.050C 0.050C | 0.130C 0.090C | -200 to +4000C +400 to +6000C | 0.050C 0.050C | 0.090C 0.110C |
| N | -240 to -1900C -190 to -1100C -110 to +00C +0 to +4000C +400 to +13000C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.25%R 0.1%R 0.04%R+0.060C 0.080C 0.005%R+0.060C | -240 to -2000C -200 to +100C +10 to +2500C +250 to +13000C | 0.200C 0.100C 0.050C 0.050C | 0.15%R +0.100C +0.080C 0.008%R+0.050C |

热电偶：PlatineL（普拉提奈尔热电偶用铂合金）, Mo（钼）, NiMo（镍钼）/NiCo（镍钴）, G,D,L,C：对于详细规格说明，查阅仪器手册（可获得根据需要）

给出的精度对于参考点@ 0°C

如果使用内部的RJ（除了连接B）增加一个附加的不确定度0.2°C将需要被考虑。

CJC能通过键盘程序局部进行选择，除了热电偶类型B以外：

- 外部在0°C，内部（仪器接线端的温度补偿）或通过温度编程。

- 温度系数：<精度的10% /°C. 显示单位： °C， °F和K。

电热调节器：测量和发射

用50KΩ量程和Steinhart –Hart方程式，电热调节器能在THERMYS 150里执行。Steinhart –Hart方程式规定：：这里A,B,C的计算根据温度：0°C, 25°C & 70°C。

其它功能

文件菜单

用户能保持直到10个完整的仪器配置，且随时可以回放他们。这些配置包括所有在仪器上执行的程序，如标尺。

对比度调节：

屏幕的对比度能根据需求进行调节。

电池寿命：

THERMYS 150的电池寿命是8个小时在恶劣的运行条件的情形。

缩放：

这个功能允许在校准之后修正传感器。

相对测量：

- 编制一个异于任何一个仪器的参考值（NUL功能）

- 减少常数值：通过测量的或对一个测量值进行编制（TARE功能）

统计计算

连续显示测量信号的平均值、最小值、最大值，同样连续显示测量数。

发射机测试：

发射机能使用用户以定义的程序进行校核。

直到20个程序连同相关的测试结果一同存储。

偏离曲线显示。

模拟菜单：

模拟值通过在键盘上输入值进行设置或用指针修改一个特殊的数字。

斜坡产生：

设置以进行模拟。对于任何信号，在循环斜坡的情形斜坡数也能被编程。

阶梯模拟：

建议2个模式：

- 编程模式：开始值，梯级数和时间长短必须设置。

- 手动模式：用户有大约100个预设值。

合成器：

THERMYS 150允许手工输入100个值生成曲线。

开关测试：

THERMYS 150能控制电子的自动调温器和恒压器触发级别作为一个温度功能。

存储器

THERMYS 150能记录直到10000个值以一个或几个轮回的采集，或自动或根据用户需要。数据以曲线或清单的形式能被显示在屏幕上。

兼容21 CFR Part11标准：密码，注册，核查跟踪

THERMYS150标准的供应包括一套6根导线，1个电池充电器，1个介绍手册。

订购说明：

Thermometer/ Calibrator      THERMYS 150 温度计/校准器

Transport case              ACL 6050 运输箱

Cable for temperature generator ACL600 电缆用于温度发生器