密封的细长固定点小室

156 to 1084°C

- 极端纯净 >99.9999% 6N

- 35年多的历史

- 用于最佳实现

Water水

B8 30 130小室是小足以与便携的干燥区域融为一体的，如Venus金星和Europa土卫二型号。对于大的区域，如Oceanus海洋之神，推荐B 12 46 210，它增加了沉浸深度。

Gallium and Mercury Cells镓和水银小室

如B8小室细长的镓小室能被使用在便携的区域，如Venus金星和Europa土卫二，或者用移动的液池。Hydra 和 Orion有附件用于支撑小室。

Indium to Copper铟到铜

细长的小室已经被持续地使用，自从它们在1990年被引入以来。该小室的制造始终采用超等质量的石墨和6N (99.9999%)纯金属。在实验室里进一步投资之后，获得更小的来自UKAS的不确定性，我们检讨和进一步精致我们的金属镀层小室的量程，以提供更好的精度和性能。小室的新的专业量程有更多的金属在内部以提供一个作用沉浸深度在160mm的金属。

Metal Clad金属镀层

生产了第一个金属镀层小室在1990年，有许多经验在制造和校准高质量的验证金属镀层小室。金属镀层小室被推荐用于所有的点：从铟到铝。

Quartz Clad石英镀层

这些小室被推荐用于银和铜沸点，同时可用于更低温度点的金属镀层版本被推荐，他们是经久耐用的，有相同的性能和更经济实惠的。

Equipment for Slim Cells装备细长小室

细长的小室能被使用在相同的仪器作为更大的小室，更大的沉浸深度将给出更低的不确定性。

物有所值的应用于桌面的仪器，如：POTTS，“Points on the Temperature Scale在温标上的点数”能被用于自动地引导小室到稳定状态。这些简单的使用系统方便地提供长的平坦的稳定状态，用于低的不确定的温度计校准。

UKAS certification of our Slim Cells 我们的细长小室的UKAS证书

新的，更长的金属镀层固定点小室与我们的参考小室相比用于最小的不确定性。我们现在提供两个UKAS服务依据我们在测试下的小室上所做的测量数。

在我们的标准和推荐的服务里，我们执行一个溶解，一个凝固和一个比较。在我们的额外服务里，为了减少不确定性，我们执行两个或三个溶解，两个或三个凝固和两个比较。

两个可选的UKAS服务对于不确定性列表如下：

UKAS校准不确定性(k=2)

| Cell小室 | Premium Service额外服务 UKAS Schedule Note 4 | Standard Service标准服务 UKAS Schedule Note 5 |
| --- | --- | --- |
| Mercury水银 | ±0.5mK | ±1mK |
| Water水 | ±0.1mK (B12) | ±0.5mK |
| Gallium镓 | ±0.5mK | ±1mK |
| Indium铟 | ±0.7mK | ±2mK |
| Tin锡 | ±0.8mK | ±2mK |
| Zinc锌 | ±1mK | ±2mK |
| Aluminium铝 | ±2mK | ±6mK |

Available Types可用的类型

| Cells小室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Water水 | Temperature温度 | Uncertainty1 不确定性 | Additional Uncertainty2 额外的不确定性 | Model型号 Metal Clad金属镀层 | Model型号 |
| Water水 | 0.01°C | ±0.5mk | ±0.3mk | N/A | B8 30 130 |
| Water水 | 0.01°C | ±0.1mk | ±0.3mk | N/A | B12 40 210 |
| Gallium镓 | 0.01°C | ±0.1mk | ±0.3mk | N/A | B12 46 210 |
| Mercury水银 | 29.7646°C | ±0.5mk | ±0.3mk | 17401M | N/A |
|  | -38.8344°C | ±0.5mk | ±0.1mk | 17724M | N/A |
| Higher Temperature更高的温度 |  |  |  |  | Quartz Clad石英镀层 |
| Indium铟 | 156.5985°C | ±0.7mk | ±0.7mk | 17668ML | 17668QS |
| Tin锡 | 231.928°C | ±0.8mk | ±0.8mk | 17669ML | 17669QS |
| Zinc锌 | 419.527°C | ±1mk | ±1.5mk | 17671ML | 17671QS |
| Aluminium铝 | 660.323°C | ±2mk | ±3mk | 17672ML | 17672QS |
| Silver银 | 61.78°C | ±30mk |  | N/A | 17673QS |
| Copper铜 | 1084.62°C |  |  | N/A | 17674QS |

我们的小室是可获得的最高纯度的之一。小室遵照CCT/2000-13。密封的小室被密封到一个大气6N纯氩在凝固点温度。

| Metal金属 | Quartz石英 | Slim Gallium细长的镓 | Slim Mercury细长的水银 | Water Triple水三相 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Robust坚固的 - Protected Against Contamination and Ambient Pressure Effects保护以防护污染和环境压力效应 - Easily Transportable Between Labs在实验室之间方便运输携带 | - Silver and Copper points available可用于银和铜点 | - Robust坚固的 - Fits in Isotech Dry Blocks适合于干燥区域 | - Robust坚固的 - Fits in Europa-6适合于土卫六 | - Low cost低成本 - Fits in Dry Blocks适合于干燥区域 |

| Nominal Dimensions标称的尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cell小室 | Outside Dia.外部尺寸 | Inside Dia.内部尺寸 | Height高度 | Material Depth材料深度 |
| Slim Metal细长的金属 | 37 | 8 | 220 | 160 |
| Slim Quartz细长石英 | 38 | 8 | 226 | 160 |
| Slim Mercury细长水银 | 36 | 9 | 235+140 | 130 |
| Slim Gallium细长镓 | 35 | 10 | 200+45 | 140 |
| Water B8 30 130 | 30 | 8 | 160 | 130 |
| Water B12 40 210 | 40 | 12 | 365 | 210 |
| Water B12 46 210 | 46 | 12 | 365 | 210 |

A free report is available, www.isotech.co.uk/pdfs/SlimCells.pdf

N.B. Other SPRTs may give different results depending on the stem conduction properties.

1. The uncertainty applies when the cells are sufficiently immersed in deep apparatus.

2. When these cells are used in bench-top apparatus the additional uncertainty should be included for stem conduction effects. The value is typical for the 670 SPRT, others SPRTs may give different results depending on the stem conduction properties.