ICP-521 Injection Current Probe Data

- Insertion Loss Graph

- Numeric Data

Typical Probe Data Model: ICP-521

| Frequency | Transfer Impedance (dB ohms) | Insertion Loss (dB) |
| --- | --- | --- |
| 10 KHz | 0.1 | -33.0 |
| 15 KHz | 3.4 | -29.7 |
| 20 KHz | 5.8 | -27.4 |
| 25 KHz | 7.5 | -25.9 |
| 30 KHz | 8.8 | -24.6 |
| 35 KHz | 9.8 | -23.7 |
| 40 KHz | 10.7 | -22.8 |
| 45 KHz | 11.4 | -22.2 |
| 50 KHz | 11.9 | -21.7 |
| 60 KHz | 12.8 | -20.8 |
| 70 KHz | 13.4 | -20.2 |
| 80 KHz | 13.9 | -19.8 |
| 90 KHz | 14.3 | -19.4 |
| 100 KHz | 14.7 | -18.6 |
| 150 KHz | 15.6 | -17.4 |
| 200 KHz | 16.2 | -17.0 |
| 300 KHz | 16.9 | -16.2 |
| 400 KHz | 17.3 | -15.7 |
| 500 KHz | 17.7 | -15.4 |
| 1 MHz | 18.8 | -14.4 |
| 2 MHz | 19.7 | -13.9 |
| 5 MHz | 20.6 | -13.1 |
| 10 MHz | 21.1 | -12.8 |
| 20 MHz | 21.4 | -12.8 |
| 50 MHz | 21.7 | -13.0 |
| 70 MHz | 21.5 | -13.0 |
| 100 MHz | 21.5 | -13.6 |

When injecting current:

Injection current (dB) = Input current (dB) - Insertion loss (dB) - Cable loss

Maximum power rating : 100 Watts for 30 minutes

Do not handle injection probe while testing is in progress.

Hazardous voltages may be present

- Product Datasheet (237Kb)

- Operation Manual (467Kb)