ICP-523 Injection Current Probe Data

- Insertion Loss Graph

- Numeric Data

Model: ICP-523

| Frequency | Transfer Impedance (dB ohms) | Insertion Loss (dB) |
| --- | --- | --- |
| 300 KHz | 18.1 | -16.1 |
| 350 KHz | 19.3 | -14.9 |
| 400 KHz | 20.5 | -13.8 |
| 450 KHz | 21.4 | -12.9 |
| 500 KHz | 22.2 | -12.1 |
| 600 KHz | 23.6 | -10.8 |
| 700 KHz | 24.8 | -9.7 |
| 800 KHz | 25.8 | -8.9 |
| 900 KHz | 26.7 | -8.2 |
| 1 MHz | 27.6 | -7.6 |
| 2 MHz | 31 | -5.2 |
| 3 MHz | 31.6 | -4.9 |
| 4 MHz | 31.7 | -4.9 |
| 5 MHz | 31.8 | -5.0 |
| 10 MHz | 32.1 | -4.8 |
| 20 MHz | 32.6 | -4.4 |
| 50 MHz | 33.0 | -4.2 |
| 100 MHz | 33.1 | -4.5 |
| 200 MHz | 32.1 | -5.1 |
| 300 MHz | 30.4 | -5.8 |
| 400 MHz | 28.1 | -7.3 |
| 500 MHz | 27.2 | -9.2 |
| 600 MHz | 28.1 | -9.9 |
| 700 MHz | 27.9 | -9.9 |
| 800 MHz | 31.1 | -9.1 |
| 900 MHz | 30.5 | -8.6 |
| 1000 MHz | 24.4 | -8.5 |

- Product Datasheet (254Kb)

- Operation Manual (467Kb)